## Slide 1
Dokumentation | 20.10.2022
Projekt – Sp:AI:ke
Neural signal processing using artificial intelligence on an embedded platform

## Slide 2
Einführung

## Slide 3
Modern neural implants record the tissue activities (extracellular)
  electrode (sensor) records the multi-unit activity of several neurons simultanously
  each neuron can have different tasks in the neuronal network
  important for decoding the neuronal signal processing in order to control a prothesis precisely
[1] S. Gibson et al., „Spike Sorting: The First Step in Decoding the Brain: The first step in decoding the brain“, 2012.
Einführung
Spike Sorting
Source: [1]

## Slide 4
Probleme (allgemein):
Kontinuierliche Abtastung der Eingangssignale führt zu hohen Datenraten (12bit x 20 kSps x 100 electrodes  > 10 Mbit/s)
Unzureichende Artefakt-Unterdrückung am Analog-Frontend
Heutige Implementierungen für Spike Sorting nicht tauglich für simultane Verarbeitung von hunderten Kanälen in Echtzeit
Berechnung mit Server-Ressourcen
Brain states Kodierung nicht zuverlässig und zu ungenau für Echtzeit-Anwendung
[2] H. Rey et al., “Past, present and future of spike sorting techniques”, 2015.
Einführung
Spike Sorting
Source: [2]

## Slide 5
Probleme (hardware-nah):
Performing in real-time
Windowing requires high memory storage
Overlapping spikes
Determination of ground truth by unknown input
  Use of synthetic raw datas with marked spikes to qualify the algorithm
Database is necessary to label spikes
What happens if electrode/ tissue is damaged?
Outlook: Determine the neuron propagation in a high-electrode array?
[2] H. Rey et al., “Past, present and future of spike sorting techniques”, 2015.
Einführung
Spike Sorting
Source: [2]

## Slide 6
Signal chain
Performing a bandpass filter on the raw data
Spike Detection
  Threshold decision
  View on energie-changes of the input signal
Alignment  Superposition of window aperture from all detected spikes and aligned to the maxima or maximum slope  Improves the quality of feature-extraction and clustering
Feature extraction  Spike separation with extraction of indicators
Dimensionally reduction of parameters
Clustering  each spike group achieves different IDs
[1] S. Gibson et al., „Spike Sorting: The First Step in Decoding the Brain: The first step in decoding the brain“, 2012.
Einführung Spike Sorting
Source: [1]
Aim: Isolate activities to achieve Single-Unit-Activity (SUA)
Typical indicators of a spike:
Amplitude,
Peak-to-peak value
Ratio of ampltitude to peak-to-peak value,
Time constant
Surface integral of the spikes

## Slide 7
Ziele:
Online Version des Spike-Sorters auf FPGA (Ausblick: Transfer in ASIC)
Echtzeitfähige und low-memory Auswertung
Energieeffiziente Pipeline
Optimiertes Front-End zur Artefakt-Unterdrückung und reduzierter Datenrate
Heutige Implementierungen für Spike Sorting nicht tauglich für simultane Verarbeitung von hunderten Kanälen in Echtzeit bzw. nur mit Server-Ressourcen
Echtzeitfähige und präzise Detektion der Brain-States für die Kodierung
[2] H. Rey et al., “Past, present and future of spike sorting techniques”, 2015.
Einführung
Spike Sorting
Source: [2]

## Slide 8
[1] S. Gibson et al., „Spike Sorting: The First Step in Decoding the Brain: The first step in decoding the brain“, 2012.
Aufbau eines End-to-end BCI-Systems
Source: [1]

## Slide 9
Aufbau eines End-to-end BCI-Systems
Arbeitspakete
Low-Power
Analog-Frontend
mit reduzierter Datenrate
KI-basiertes Online Spike-Sorting
Neuronaler Decoder
Neuronaler Datensimulator

## Slide 10
Pipeline

## Slide 11
Multi-pipeline Verfahren
  MATLAB-Skript primär für das Analog-Frontend
    Verstärkung, ADC und Frame-Generation echtzeitfähig
    PCA und kmeans nur zur Bestimmung der Groundtruth (falls nicht vorhanden)
  Python-Skript für KI-basierte Spike Detektion
  Python-Skript für Merkmalsextraktion und Clustering der Spike Aktivitäten
  Python-/MATLAB-Skript zum neuronalen Decoden
Daten-Eingang
  Datensätze durch eigenen Emulator
  Offizielle Datensätze aus Simulations-Datenbank
  Datensätze aus offiziellen Messdatenbanken (CRCNS)
Aktueller Aufbau
Daten-Eingang
Vorarbeitung
Spike-Detektion
Merkmals-extraktion
Clustern
20 kSPS x 12bit
Threshold
Frame-Generator
64 x 12bit
noCluster

## Slide 12
Vorverarbeitung
  Bandpass-Filterung, um lokale Feldpotentiale zu entfernen (Butterworth 2. Ordnung, )
Spike-Detektion
  Basierend auf Nichtlinearen Energie-Operator (k-NEO)
  Erweiterung zu MTEO mit mehreren kNEO und max-Detektion
  Schwellwert entscheidet, ob ein Frame generiert werden soll
Merkmals-Extraktion (+Dimensions-Reduzierung)
  Maximum zur Ausrichtung der Frames
  PCA zur Merkmals-Extraktion
Aktueller Aufbau
Daten-Eingang
Vorarbeitung
Spike-Detektion
Merkmals-extraktion
Clustern
20 kSPS x 12bit
Threshold
Frame-Generator
64 x 12bit
noCluster

## Slide 13
Aktueller Aufbau
Threshold
Daten-Eingang
Vorarbeitung
Spike-Detektion
Merkmals-extraktion
Clustern
20 kSPS x 12bit
Threshold
Frame-Generator
64 x 12bit
noCluster

## Slide 14
Aktueller Aufbau
Detektion eines Spikes führt zur Ausbildung eines Frames, wobei die Detektion hier den Sample 12 darstellt
Daten-Eingang
Vorarbeitung
Spike-Detektion
Merkmals-extraktion
Clustern
20 kSPS x 12bit
Threshold
Frame-Generator
64 x 12bit
noCluster

## Slide 15
Extrahierte Merkmale
  x-Position des erkannten Spikes
  Betrags-Amplitude des erkannten Spikes
  Minimum des erkannten Spike-Frames
  Maximum des erkannten Spike-Frames
  Mittelwert des erkannten Spike-Frames
  Betrags-Mittelwert des erkannten Spike-Frames
  Merkmale aus der Dimensions-Reduzierung
  …
Aktueller Aufbau
Daten-Eingang
Vorarbeitung
Spike-Detektion
Merkmals-extraktion
Clustern
20 kSPS x 12bit
Threshold
Frame-Generator
64 x 12bit
noCluster

## Slide 16
Aktueller Aufbau
Daten-Eingang
Vorarbeitung
Spike-Detektion
Merkmals-extraktion
Clustern
20 kSPS x 12bit
Threshold
Frame-Generator
64 x 12bit
noCluster

## Slide 17
Aktueller Aufbau
Daten-Eingang
Vorarbeitung
Spike-Detektion
Merkmals-extraktion
Clustern
20 kSPS x 12bit
Threshold
Frame-Generator
64 x 12bit
noCluster

## Slide 18
Aktueller Aufbau
Daten-Eingang
Vorarbeitung
Spike-Detektion
Merkmals-extraktion
Clustern
20 kSPS x 12bit
Threshold
Frame-Generator
64 x 12bit
noCluster
Firing Rate
Spike Ticks
Spike Frames
Spike Frames

## Slide 19
Schnittstelle/Datenübergabe
Low-Power
Analog-Frontend
mit reduzierter Datenrate
KI-basiertes Online Spike-Sorting
Neuronaler Decoder
Neuronaler Datensimulator
Spike Frames
Spike Ticks

## Slide 20
Software &
Datenquellen

## Slide 21
Software-Anforderungen
  MATLAB R2022a
  Zusätzliche Tools
    Signal Processing Toolbox
    Machine Learning Toolbox
    ParallelComputing Toolbox
    Python Installer (Link)
Orderstruktur (auf sciebo)
  0_old Alte Versionen, die nicht mehr zur Verwendung stehen
  1_Docu Dokumentation
  2_Data Neuro-Daten
  3_OtherSoftware Andere Tools bzgl. Spike-Sorter
  main.m Hauptprogramm zur Durchführung des Spike-Sorters
Allgemeines

## Slide 22
Übersicht der Datensätze
# | Inhalt | Anzahl / Dauer | Autor | Kanal-anzahl | System | Labeling? | Links
1 | Synth. Datensätze | 5* 2 min | R. Quiroga | 1 | k.A. | Ja | Daten, DOI
2 | Synth. Datensätze | 95* 2 min | R. Quiroga | 1 | k.A. | Ja | Link, DOI
3 | Synth. Datensätze (Bench.) | 23* 3 min | R. Quiroga | 1 | k.A. | Ja | Link, DOI
4 | PhD Seidl, Freiburg 2014 | 2* 5 min | K. Seidl | 10 |  | Nein | DOI
5 | CRCNS HC1 |  |  |  |  | Teilweise | 
6 |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 23
00_Rohdaten
  Generierte Datensätze mit dem eigenen Datengenerator “GenerateRawData.m”
  Aktuell wird der Ansatz nicht weiterverfolgt
01_SimDaten_Martinez2009
  Paper mit Aufbau im Ordner
  Labeling vorhanden
  Datenbank von University of Leicester (Link) – aktuell ungültig
02_SimDaten_Pedreira2012
  Anleitung im Ordner beachten
  Labeling vorhanden
  Datenbank von University of Leicester (Link) – aktuell ungültig
Datenquellen

## Slide 24
03_SimDaten_Quiroga2020
  Quelle: Datenbank UCL (Link, DOI)
  Emulierte Datensätze
  Werden verwendet zum Benchmarking verschiedener SpikeSorting-Algorithmen
  Alternative Quelle ohne Labeling bei SpikeSorting Portal (Link)
  Bezug auf Paper: Link1, Link2, Link3
04_Freiburg_Seidl2014
  Aus Hippocampus-Messungen von Promotion Karsten Seidl
  Vermessung mit penetierender MEA-Struktur (Link)
  Index x für die Kanalanzahl mit optionaler Angabe der Signal-Filterung
  Datei-Typ „.cnt“ sind die Rohdaten und „.edf“ sind die konvertierten Daten
  Kanal 10 und 14 besitzen gute Single-Unit- und Multi-Unit-Aktivitäten
Datenquellen

## Slide 25
05_CRCNS_HC1
  mit echten Datensätze aus der CRCNS-Datenbank
  Messungen aus dem Hippocampus (Link, Paper)
  Labeling teilweise durch die intrazellulären Messungen möglich
  Weitere Quellen aus der CRCNS-Datenbank (Anmeldung erforderlich)
    http://crcns.org/data-sets/motor-cortex/pmd-1/about-pmd-1
    http://crcns.org/data-sets/pc/ppc-1/about-ppc-1
06_Zenodo_Marre2018
  Extracellular Recording from Ganglion Cells in mice retina
  Using of 252 electrode channels
  Filtering: Highpass with Butterworth 3rd order at 100 Hz
  Informations: Paper, Data
Datenquellen

## Slide 26
07_FZJ_IBI1_Mueller2018
  Contact: Frank Müller
  Recordings from explantated retinaes (rd10 mice and wt) by using MCS 60 electrodes and MCS DAQ system
  Hardware description and datasets from Paper
08_FZJ_IBI3_Montes2018
  Contact: Viviana Montes
  Recordings from explantated retinaes (rd10 mice and wt) by using BiMEA electrodes and FZJ custom-made DAQ system
  Hardware description and datasets from Paper
Datenquellen

## Slide 27
09_Harvard_NeuroPixels_Paulk2021
  data sets from 3 patients
  Used MEA: Neuropixels with 384 electrodes
  Contains AP (30 kHz) and LFP (2,5 kHz) datasets from recordings of human cortex
  Informations: Paper, Data, Software
0A_UCL_CortexLab_SingleProbe2017
  recordings from visual cortex with Neuropixels probes
  Informations (Daten, Link, Paper)
  Hochpass-Eckfrequenz: 300 Hz, Abtastrate: 30 kHz
  More data availble at website of CortexLab (Link)
Datenquellen

## Slide 28
NeuroPixel Paired Recordings
  (Link, Paper)
Datenquellen

## Slide 29
Afe.m Klasse mit Funktionen zur Signalvorverarbeitung/Digitalisierung (Analog/Digital)
Call_data.m Funktion zum Aufrufen und Vorverarbeitung der Neurodatensätze
Config.mat Speicherinformationen über den letzten Dateiaufruf
plotResults_InMEA.m Plotten der Eingangssignale des Datensatzes (MEA)
plotResults_AFE.m Plotten der Ergebnisse aus der analogen Signalvorverarbeitung
setGraphicStyle.m Verbesserung der Standard-Figures
Config.m Parameter-Settings für den SpikeSorter
Skripte
Zusätzliche Funktionen zum Hauptprogramm

## Slide 30
ULE_EpilepticHuman
  Human single cell-recording of an epileptic patient (Link, DOI)
  Online seit 09/2019 – University of Leicester
NatCom_Rey2018
  Daten von University of Leicester (Link), publiziert in Nat Com (DOI)
  Labeling vorhanden (?)
  Enthalten LFP und erkannte Spikes-Frames, aber keine Rohdaten
SchwartzLab_RGCTypes
  Enthalten nur die separierten Zellen mit Einzelaufnahme, Kontakt über PL
  Templates der Ganglienzellen aus http://rgctypes.org/
  Optische Stimulation und elektrische Ableitung, Hardware-Infos (Link)
Ausgesonderte Datensets

## Slide 31
Auflistung anderer SpikeSorter zum Benchmarking (OpenSource)
  Promotion Karsten, AI-based spike detection
  Wave_clus – GitHub (Link),
  KiloSort – GitHub (Link)
  Phy – OpenSource GUI-based SpikeSorter (GitHub)
  SpikeSort 3D von NeuraLynx (Link)
  Spike_DataSet – Toolchain for AI-based spike detection (Stand 2017, Link)
  SpikeDeepClassifier von Ch. Klaes (Stand 2021, GitHub, Dissertation)
  SpikeInterface (Stand 2022, GitHub, Paper)
  MountainSort
Software für das Labeln von Datensätzen für NeuroPixel Daten (?) (GitHub)
SpikeForest benchmark die SpikeSorter (Link)
Andere Spike Sorter

## Slide 32
Download eines Python Interpreters (Link)  Bitte die richtige Version beachten!
Anleitung (Link)
  Advanced installation
  Enable install for all users and enable Add to PATH
MATLAB starten und Python-Version einbinden (Link)
  Informationen im Blog (Link)
  pyenv(„Version“, ‚2.7‘, ‚ExecutionMode‘, ‚OutOfProcess‘);
Test
  py.math.radians(720) sollte 12.5664 ergeben
Integration von
Python in MATLAB

## Slide 33
Verwendung der API PyNWB zum Import der Daten (Installation, Tutorial)
Auslesen von NWB-Datensätzen (NeuroData Without Borders)

## Slide 34
Skript-Aufbau

## Slide 35
Globale Variablen im structs abgelegt (konfigurierbar in config.m)
  Settings
  AFE_SET
  DFE_SET
  DEC_SET
Parameter

## Slide 36
Abrufen der Settings (aus config.m)
Einlesen des Datensatzes
Pipeline

## Slide 37
Vorbereitung: Module aufrufen und Variablen deklarieren
Pipeline

## Slide 38
Hauptschleife zur Durchführung des Spike Sorters (RealtimeMode entscheidet über das Lesen einzelner Zeitpunkte oder vollständiges Datensatzes)
Pipeline
Vor- und nachher passieren Variablenübergaben,
Um ParallelComputing anzuwenden. Hierbei wird ein Thread pro Kanal ermöglicht

## Slide 39
Nachbearbeitung: Parameter ermitteln und Ergebnisse plotten
Pipeline

## Slide 40
Zur Optimierung der verschiedenen Ausgangsparameter werden für die drei Module verschiedene Eingangsparameter ausgewählt. Diese werden als Struct-Variable dem Modul übergeben.
Analog Front-End
  Udd: pos. Versorgungsspannung [V]
  Uss: neg. Versorgungsspannung [V]
  GainPre: Vorverstärkung [V/V]
  nFilt: Filterordnung des Butterworth-Bandpasses (für Analog und Digital)
  fFilt: Angabe der Eckfrequenzen für den Hochpass und Tiefpass [Hz] (für Analog und Digital)
  nBitADC: Bit-Auflösung des Analog-Digital-Umwandlers (ADU)
  dUref: sym. Dynamikbereich um die Mittenspannung [V]
  SampleRate: Abtastrate des ADU
  OSR: Überabtastrate des ADU
  dXsda: Angabe der Fensterbreite für den NEO-Operator ()
  SDA_ThrMin: Mindestschwellwert zur Detektion eines Aktionspotentials
Parameter

## Slide 41
Die Inhalte der Variablen Quality_Param dienen als Parameter zum Vergleich verschiedener Topologien
  Analog-Frontend (afe):
    Leistungsverbrauch (), Fläche (), Latenz (),
    Detection rate (DR)
    Compression Accuracy (CA)
    Compression Reduction (CR)
  Digitale Merkmals-Extraktion und Clustering (dfe): Quantisierungs-Stufen (), Speicherverbrauch (), Taktfrequenz (), Genauigkeit (Acc)
  Neural decoder (dec):
Parameter

## Slide 42
Schnittstellen definieren (Übergabedaten zwischen den Teilprojekten)
Parameter definieren
Algorithmen implementieren
ToDo

## Slide 43
Anhang

## Slide 44
Methods for Feature Extraction
  Extraction of indicators (Amplitude, time, …)
  Principal component analysis, PCA
      number of neuron-cluster
      window length
    High noise sensitivity
  Correlation
  Template Matching (TM)
  Discrete wavelet transformation (DWT)
  Differential transformation (DD)
    Simplification of the DWT
  Integrale Transformation (IT)
    Surface integral of negative and positive part
Verfahren zur Merkmals-Extraktion
All methods needs a database and the knowledge to identify each cell type for each application!

## Slide 45
Verfahren zur Merkmals-Extraktion
Algorithmus | Vorteile | Nachteile
PCA | - variablenorientierte Methode - Reduktion der Dimensionen - Reduktion des Speicherplatzes - Beschleunigung des Algorithmus, aufgrund weniger Dimensionen - Multikollinearitätsproblem wird behandelt Visualisierung von Daten mit hoher Dimensionalität | - nur für Offline-Anwendungen gedacht - anfällig bei Ausreißern und fehlenden Werten - Verhinderung der Interpretation der ursprünglichen Merkmale, sowie deren Auswirkungen, da gebildete Eigenvektoren nicht aussagekräftig sind
Korrelation | - Kreuzkorrelation möglich, d.h. Zeitunabhängigkeit | - Vorlage muss produziert werden - Schwellenwert muss gefunden werden
TM | - auch online verfügbar - TM = PCA, wenn in PCA alle Dimensionen mit einbezogen werden - Einbeziehung von Gauß’schem Rauschen | - Template muss erstellt werden - mittels Kreuzkorrelation muss dann die Übereinstimmung bestimmt werden
DWT | - Reduktion der Informationen auf diskrete Teilmenge, wobei trotzdem alle Informationen erhalten bleiben Rücktransformation ist ohne Verluste möglich |